Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych dla aparatu rtg do zdjęć kostno - płucnych

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
| 3 | Rok produkcji nie starszy niż 2010 r. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. | Tak |  |  |
| 5 | Aparat powinien posiadać wspólną na wszystkie elementy aparatu RTG Deklarację Zgodności Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. | Tak, załączyć do oferty |  |  |
| 6 | Aparat rtg spełniający wymogi zgodnie z Roz. MZ z dn. 25.08.05 (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) i z dn. 21.08.06 (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325) | Tak |  |  |
| 7 | Aparat powinien posiadać zgłoszenie / wpis do Rejestru Wyrobów medycznych dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. | Tak, załączyć do oferty |  |  |
| II. | Generator rtg |  |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości min. 50 kHz | Tak, podać |  |  |
| 2 | Moc generatora | > 50 kW |  |  |
| 3 | Zasilanie trójfazowe | Tak |  |  |
| 4 | Zakres napięć | min. 40-150 kV |  |  |
| 5 | Zakres mAs radiografii | Min. ≤ 1 mAs Max. ≥ 800 mAs |  |  |
| 6 | Maksymalny prąd mA dla radiografii | Max. ≥ 500 mA |  |  |
| 7 | Czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |  |
| 8 | Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i statywu | Tak |  |  |
| 9 | Programy anatomiczne min. 300 programów | Tak, podać ilość |  |  |
| 10 | Techniki automatyki zdjęciowej | Tak, min. 1, 2 i 3 punktowa |  |  |
| 11 | Ręczny dobór parametrów | Tak |  |  |
| III. | Lampa rtg |  |  |  |
| 1 | Wielkość małego ogniska lampy rtg, zgodnie z IEC 336 | Tak, ≤ 0,6 |  |  |
| 2 | Wielkość dużego ogniska lampy rtg, zgodnie z IEC 336 | Tak, ≤1,2 |  |  |
| 3 | Moce ognisk -małe ognisko -duże ognisko | Tak, ≥25 kW Tak, ≥50 kW |  |  |
| 4 | Rzeczywiste obroty anody | Tak, ≥ 8500 obr/min |  |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody | Tak, ≥170 kJ |  |  |
| IV. | Kolumna z lampą rtg |  |  |  |
| 1 | Kolumna mocowana do podłogi | Tak |  |  |
| 2 | Zakres ruchów kolumny - wzdłużny | ≥ 160 cm |  |  |
| 3 | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizatorem świetlnym | Tak |  |  |
| 4 | Zainstalowana komora jonizacyjna z pomiarem dawki ekspozycyjnej w wiązce pierwotnej w kolimatorze | Tak |  |  |
| V. | Stół kostny |  |  |  |
| 1 | Stół z „pływającym blatem” | Tak |  |  |
| 2 | Wymiary blatu stołu ( dł. x szer.) | Tak, min. 210 cm x 70cm |  |  |
| 3 | Ruch blatu w płaszczyźnie poziomej w czterech kierunkach | Tak |  |  |
| 4 | Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta przy 100 kV | Tak, ≤ 0,6 mm Al |  |  |
| 5 | Odległość płyta-film | Tak, ≤ 70 mm |  |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta | Tak, ≥ 400 kg |  |  |
| 7 | Zakres ruchu płyty pacjenta: - poprzeczny - wzdłużny | Tak, ≥ 20 cm Tak, ≥ 100 cm |  |  |
| 8 | Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna | Tak, podać parametry |  |  |
| 9 | Zakres ruchu szuflady z kratką przeciwrozproszeniową | Tak, ≥ 50 cm |  |  |
| 10 | Szuflada akceptująca kasety o Rozmiarach od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość łatwego wyjmowania kratki przeciwrozproszeniowej (przez obsługę bez użycia narzędzi) w razie procedur pediatrycznych | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość wykonywania badań pacjenta w obszarze min. 190 cm bez konieczności przemieszczania pacjenta | Tak |  |  |
| VI. | Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |
| 1 | Zakres ruchu szuflady kasetowej | Tak, ≥ 150 cm |  |  |
| 2 | Kratka przeciw rozproszeniowa oscylacyjna | Tak, podać parametry |  |  |
| 3 | Min. wysokość środka panelu stojaka od podłogi | Tak, ≤ 35 cm |  |  |
| 4 | Ekwiwalent pochłaniana płyty pacjenta | Tak, ≤ 0,6 mm Al |  |  |
| 5 | Odległość płyta-film | Tak, ≤ 50 mm |  |  |
| 6 | Szuflada akceptująca kasety o Rozmiarach od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm | Tak |  |  |
| VII. | Wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Akcesoria: -uchwyt dłoni pacjenta na blacie stołu -komplet uchwytów ułatwiających wykonanie zdjęć płucnych na statywie płucnym -uchwyt kaset do pozycji bocznej - pas kompresyjny | Tak |  |  |
| VIII. | Inne |  |  |  |
| 2. | Możliwość współpracy aparatu z systemem radiografii pośredniej CR bez dodatkowych modyfikacji / rozbudowy aparatu | Tak |  |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu | Tak |  |  |
| 5. | Przeszkolenie personelu | Tak |  |  |
| 6. | Wykonanie testów akceptacyjnych | Tak |  |  |
| 7. | Wykonanie projektu osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym | Tak |  |  |
| 7. | Generator, lampa RTG wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |
| 8. | Czas oczekiwania na reakcję serwisu w okresie gwarancji (licząc od zgłoszenia do rozpoczęcia naprawy). Podać w h | Max. 48 h |  |  |
| 10. | Liczba napraw gwarancyjnych podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu urządzenia na nowy | Max. 5 |  |  |
| 11. | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji | Podać |  |  |
| 12. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach | Min. 10 lat |  |  |
| 13. | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |  |

UWAGA: Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym producenta w języku polskim, lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski potwierdzone przez Wykonawcę lub Producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach oznaczonych napisem „podać” należy wpisać wartość oferowanego parametru.