Załącznik Nr 2 do SIWZ z dnia 6 listopada 2012 r.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź wykonawcy TAK lub NIE | Parametry Oferowane (podać wartość oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |
|  | Producent, model, rok produkcji aparatu 2012. | Tak podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2 – 13 MHz |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Min 4400 |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min 2 |  |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu z możliwością regulacji położenia i zmiany wysokości. | Tak |  |  |
|  | Wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min 15 cali |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora | 1024 x 768 |  |  |
|  | Panel sterowania z zestawem przełączników i potencjometrów bez dotykowego wyświetlacza (touchpada). | Tak |  |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B. | Min 2500 klatek |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Powyżej 175 dB |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne CDR w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min 160 GB |  |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min 32 |  |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak |  |  |
|  | II. Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Min 3 – 28 cm |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom), a także obrazu z pamięci CINE. | Min 10 x |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” | Min 495 klatek/sek. |  |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |  |
|  | III. Tryb M | Tak |  |  |
|  | IV. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0˚ | Min 700 cm/s |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej | Min 1 – 20 mm |  |  |
|  | Maksymalny kąt korekcji bramki Dopplerowskiej | Min 89( |  |  |
|  | V. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne - pomiary i raporty dla poszczególnych kategorii diagnostycznych (min. jama brzuszna, małe i powierzchownie położone narządy, urologia + raport, ginekologia i położnictwo + raporty, ortopedia + raport, naczynia + raport) | Tak |  |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych | Min 8 par |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |  |
|  | VI. Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych. |  |  |  |
|  | Głowica wykonana w technologii wielorzędowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazowania i grubości warstwy), jak głowice wielorzędowe o min. 5 rzędach kryształów. | Tak – opisać technologie |  |  |
|  | Ilość elementów | Min. 640 elementów dla głowic wielorzędowych lub 128 dla technologii zastępującej wielorzędową. Załączyć materiały producenta potwierdzające zastosowanie oferowanej technologii. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min 2,0 – 5,0 MHz |  |  |
|  | 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) | Tak |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min 65( |  |  |
|  | Głębokość penetracji | Min 28 cm |  |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |  |
|  | VII. Głowica endowaginalna wieloczęstotliwościowa do badań ginekologicznych. | Tak |  |  |
| 35. | Ilość elementów | Min 128 |  |  |
| 36. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min 4,0-9,0 MHz |  |  |
| 37. | 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) | Tak |  |  |
| 38. | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Powyżej 125° |  |  |
| 39. | Głębokość penetracji | Min 14 cm |  |  |
|  | VIII. Opcje (rozbudowa systemu na dzień składania ofert) |  |  |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy endokawitarnej o częstotliwości min 4 - 9 MHz do badań ginekologicznych i urologicznych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy kardiologicznej o częstotliwości min 2 – 4 MHz, głębokość obrazowania min 28 cm, regulowane częstotliwości 2D min 5, regulowane częstotliwości THI min 4. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy kardiologiczno-pediatrycznej o częstotliwości min 4 – 8 MHz. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy liniowej o częstotliwości min 5 – 10 MHz, pole widzenia powyżej 75 mm. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania głowicy liniowej o częstotliwości min 5 – 13 MHz, regulowane częstotliwości min 3 (Kororu Dopplera, PW Dopplera,2D) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany moduł obrazowania 3D. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie kolorowym Dopplera oraz Dopplera mocy. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system wprowadzenia danych pacjentów poprzez czytnik kodów kreskowych. | Tak |  |  |
| 50. | Warunki gwarancyjne |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | 24 miesięcy |  |  |
|  | Darmowy przegląd po upływie gwarancji | Tak |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez min 10 lat od daty dostawy. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisowej | Max 48 godz. |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Oferent zobliguje się do utylizacji starego aparatu. | Tak |  |  |

Wszystkie materiały potwierdzające dane techniczne producenta w języku polskim.