Załącznik Nr 1 do projektu umowy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wymagane parametry poszczególnych składników systemu:

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY I WARTOŚCI OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), nie powystawowe, nie używane | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu: - radiolog - 2 osoby - technik rtg – 4 techników | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych urządzeń przy dostawie. | TAK |  |

| II | SKANER DO PŁYT OBRAZOWYCH – 1 SZT. |
| --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min. 1 | TAK |  |
|  | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | TAK |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm | TAK |  |
|  | Skala szarości generowanych obrazów min. 16 bit/piksel | TAK |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bit/piksel | TAK |  |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez Internet | TAK |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | TAK |  |
|  | Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem podstawowych funkcji | TAK |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu do skanera zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | TAK |  |
|  | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania ekranu z kasety obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie | TAK |  |
|  | Podstawa/stolik na komputer, monitor, kasety | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | TAK (dołączyć do oferty) |  |

| III | STACJA/KONSOLA TECHNIKA (STANOWISKO PRZYPISYWANIA DANYCH DO OBRAZÓW) DO DIAGNOSTYKI OGÓLNEJ – 1 SZT. |
| --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem | TAK |  |
| 4. | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu | TAK |  |
| 5. | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego i/lub klawiatury i myszy | TAK |  |
| 6. | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | TAK |  |
| 7. | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom | TAK |  |
| 8. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK |  |
| 9. | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |
| 10 | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie , powiększanie (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw – negatyw, możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | TAK |  |
| 12. | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz | TAK |  |
| 14. | Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) - min. 40 | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) | Tak (podać, opisać) |  |
| 16. | Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym | TAK |  |
| 17. | Przekątna ekranu monitora dotykowego min. 19” | Tak (podać) |  |
| 18. | Możliwość uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | TAK |  |
| 19. | Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | TAK |  |
| 20. | Możliwość wyduku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12/16/20, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń | TAK |  |
| 21. | Generowanie histogramu dla obrazu | TAK |  |
| 22. | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
| 23. | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski (oddzielnie lub razem ze skanerem) | TAK |  |

| IV | KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI SZTYWNYMI – 9 SZT. |
| --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kaseta ogólnodiagnostyczna z płytą obrazową 35x43 cm | 3 sztuki |  |
| 4. | Kaseta ogólnodiagnostyczna z płytą obrazową 35x35 cm | 2 sztuki |  |
| 5. | Kaseta ogólnodiagnostyczna z płytą obrazową 24x30 cm | 2 sztuki |  |
| 6. | Kaseta ogólnodiagnostyczna z płytą obrazową 18x24 cm | 2 sztuki |  |
| 7. | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania) > 45 000 | TAK (podać ilość cykli) |  |
| 8. | Możliwość niezależnej wymiany samych ekranów lub samych kaset | TAK |  |
| 9. | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | TAK (załączyć do oferty) |  |

| V | DRUKARKA MEDYCZNA LASEROWA DO WYDRUKU ZDJĘĆ NA FILMACH – 1 SZT. |
| --- | --- |
| 1. | Producent, nazwa, typ | Podać |  |
| 2. | Urządzenie pracujące w systemie suchym | TAK |  |
| 3. | Możliwość pracy min. z filmem o formacie 35 x 43 cm i 20 x 25 cm | TAK |  |
| 4. | Urządzenie kompatybilne przynajmniej z pięcioma różnymi formatami filmów. W danym momencie załadowane min. dwa rozmiary filmu. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu. | TAK |  |
| 5. | System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu | TAK (opisać) |  |
| 6. | Licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w urządzeniu. | TAK |  |
| 7. | Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym | TAK |  |
| 8. | Rozdzielczość wydruku min. 325 dpi | TAK |  |
| 9. | Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,0 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych | TAK |  |
| 10. | Wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości > 45 filmów/godzinę | TAK |  |
| 11. | Interface DICOM Print SCP | TAK |  |
| 12. | Interface użytkownika w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi poprzez internet | TAK |  |
| 14. | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | TAK |  |
| 15. | Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 50 lat | TAK |  |
| 16. | Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 | TAK |  |
| 17. | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | TAK |  |

| VI | LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA – 1 KPL |
| --- | --- |
| 1. | Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii, oprogramowanie diagnostyczne tego samego producenta co system PACS/WEB | TAK |  |
| 2. | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT | TAK |  |
| 4. | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM | TAK |  |
| 5. | Podgląd badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów Interfejs oprogramowania w języku polskim | TAK (podać nazwę i typ) |  |
| 6. | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | TAK |  |
| 7. | Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym , kompresja i anonimizacja w locie dicomdir | TAK |  |
| 8. | 2 x monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: monitor parowany min. 3MPix monochromatyczny, rozdzielczość min. 2048x1536 punktów, przekątna min. 21", kontrast min. 900:1, jasność min. 1400 cd/m2, kąt widzenia min.170º/170º, certyfikat CE | TAK (podać) |  |
| 9. | Monitor LCD min. 19” do wprowadzania opisów badań | TAK |  |
| 10. | UPS dobrany mocą do stacji zapewniający zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania | TAK |  |
| 11. | Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych | TAK |  |
| 12. | Drukarka laserowa 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | TAK (załączyć do oferty) |  |

| VII | MODUŁ REJESTRACJI I OPISÓW RIS |
| --- | --- |
| 1. | Komunikacja z PACS za pomocą protokołu HL7 lub po bazie danych. | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie klasy RIS instalowane na serwerze systemu HIS lub serwerze dedykowanym | TAK (podać) |  |
| 3. | Ilość licencji dla użytkowników min. 3 szt. | TAK (podać) |  |
| 4. | Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego z podziałem na jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badanie. | TAK |  |
| 5. | Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu. | TAK |  |
| 6. | Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9 | TAK |  |
| 7. | Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. | TAK |  |
| 8. | Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESEL. | TAK |  |
| 9. | Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. | TAK |  |
| 10. | Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. | TAK |  |
| 11. | Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. | TAK |  |
| 12. | Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. | TAK |  |
| 13. | Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. | TAK |  |
| 14. | Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. | TAK |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnego wglądu do kilku grafików różnych lekarz/gabinetów/pracowni. | TAK |  |
| 16. | Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. | TAK |  |
| 17. | Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS | TAK |  |
| 18. | Możliwość rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. | TAK |  |
| 19. | Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz – numer prawa wykonywania zawodu lekarza, jednostka – numer umowy). | TAK |  |
| 20. | Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. | TAK |  |
| 21. | Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. | TAK |  |
| 22. | Możliwość pobierania opłat za badania | TAK |  |
| 23. | Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia. | TAK |  |
| 24. | Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji | TAK |  |
| 25. | Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. | TAK |  |
| 26. | Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów. | TAK |  |
| 27. | Możliwość definiowania własnych szablonów wyników. | TAK |  |
| 28. | Możliwość zdefiniowania dla jednego badania kilku szablonów. | TAK |  |
| 29. | Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. | TAK |  |
| 30. | Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników. | TAK |  |
| 31. | Wydruk wyniku badania dla pacjenta. | TAK |  |
| 32. | Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. | TAK |  |
| 33. | Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). | TAK |  |
| 34. | Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. | TAK |  |
| 35. | Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim. | TAK |  |
| 36. | Prowadzenie księgi pracowni | TAK |  |
| 37. | Wydruk księgi pracowni. | TAK |  |

| VIII | MODUŁ INTEGRACJI ZGODNY Z PROTOKOŁEM HL7 Z SYSTEMEM ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta | TAK |  |
| 2. | Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania | TAK |  |
| 3. | Automatyczne odsyłanie opisu badania do systemu Przychodni pracującego u Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu systemu Przychodni Zamawiającego | TAK |  |
| 5. | Integracja z systemem Przychodni Zamawiającego na poziomie bazy danych (tj. bez potrzeby stosowana aplikacji pośredniczącej pomiędzy systemem Przychodni i RIS). | TAK |  |

| IX | MODUŁ ARCHIWIZACJI PACS |
| --- | --- |
| 1. | Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7. | TAK |  |
| 2. | System archiwizacji PACS tego samego producenta co system dystrybucji obrazów WEB | TAK |  |
| 3. | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 1 szt. | TAK (podać) |  |
| 4. | Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń | TAK |  |
| 5. | Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone | TAK |  |
| 6. | Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie | TAK |  |
| 7. | Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie) | TAK |  |
| 8. | Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS | TAK |  |
| 9. | Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) | TAK |  |
| 10. | Język interfejsu użytkownika – język polski | TAK |  |
| 11. | Baza danych w technologii SQL lub równoważnym | TAK |  |
| 12. | Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w „locie” , z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w „locie”). | TAK |  |
| 13. | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. | TAK |  |
| 14. | Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniami nagrywającym (duplikatory CD/DVD) | TAK |  |
| 15. | Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. | TAK |  |
| 16. | Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji, | TAK |  |
| 17. | Kompresja bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej, | TAK |  |
| 18. | Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum „ off Line” ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). | TAK |  |
| 19. | Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. | TAK |  |
| 20. | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. | TAK |  |
| 21. | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). | TAK |  |
| 22. | Możliwość tworzenia plików AVI. | TAK |  |
| 23. | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). | TAK |  |
| 24. | Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. | TAK |  |
| 25. | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. | TAK |  |
| 26. | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 | TAK |  |
| 27. | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). | TAK |  |
| 28. | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) | TAK |  |
| 29. | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). | TAK |  |
| 30. | Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. | TAK |  |
| 31. | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. | TAK |  |
| 32. | Kompresja obrazów Bazy Danych | TAK |  |
| 33. | Polski język oprogramowania | TAK |  |
| 34. | Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. | TAK |  |
| 35. | Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM | TAK |  |
| 36. | Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality | TAK |  |
| 37. | Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi | TAK |  |
| 38. | Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line | TAK |  |
| 39. | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 – media interchange format). | TAK |  |
| 40. | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, | TAK |  |
| 41. | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) | TAK |  |
| 42. | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET | TAK |  |
| 43. | Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika | TAK |  |
| 44. | Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w „locie” dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów | TAK |  |
| 45. | Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. | TAK |  |
| 46. | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS), integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, | TAK |  |
| 47. | System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych | TAK |  |
| 48. | Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. | TAK |  |
| 49. | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. | TAK |  |
| 50. | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE min.: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging lub równoważne | Podać/ załączyć deklarację producenta |  |
| 51. | Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | Podać/załączyć certyfikaty |  |

| X | SERWER SYSTEMU PACS/RIS WRAZ Z MACIERZĄ OBRAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ MIN. 4 TB – 1 SZT. |
| --- | --- |
| 1. | Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2,4 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 8GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 4TB (macierz wewnęytrzna lub zewnętrzna) Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 Obudowa 1U interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny min. CD/DVD klawiatura, mysz optyczna monitor min. LCD 19” gwarancja 3 lata | TAK (podać) |  |
| 2. | UPS dobrany parametrami dla serwera bazodanowego zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | TAK |  |
| 3. | Switch, 24 gniazda (22x1GB, 2x1COMBO), obudowa 1U | TAK |  |

| XI | MODUŁ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW WEB – MIN. 10 LICENCJI |
| --- | --- |
| 1. | Zapewnienie dostępu użytkownikom przychodni do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych min. dla 10 użytkowników | TAK (podać) |  |
| 2. | System WEB tego samego producenta co system PACS (centralne zarządzanie użytkownikami pomiędzy WEB i PACS) | TAK |  |
| 3. | Zapewnienie dostępu użytkownikom przychodni do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | TAK |  |
| 4. | Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność: Window/Level, Zmiana kontrastu, Zmiana poziomu zaczernienia, Lupa, Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne), Powiększanie obrazu, Przesunięcie obrazu, Pomiar odległości, Pomiar kąta Cobba, Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta, Odbicie obrazu w pionie i poziomie, Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania, Zapis obrazu do formatu JPEG, Zapis widoku obrazu, Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS | TAK |  |
| 5. | Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | TAK (Podać/załączyć certyfikaty) |  |

| XII | STANOWISKA PRZEGLĄDOWE |
| --- | --- |
| 1. | Stacja robocza dla stanowisk przeglądowych – 5 szt. Parametry minimalne: Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,3 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 8GB Dysk twardy min. 500 GB Karta graficzna dedykowana min. 1024 MB Karta dzwiękowa zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Napęd optyczny min. CD/DVD Obudowa MiniTower klawiatura, mysz optyczna System operacyjny: Windows 7 Pro 64 Gwarancja: 3 lata | TAK (podać) |  |
| 2. | Monitor min. 19” panoramiczny (1440 x 900 pikseli) LED, czas reakcji matrycy: 5 ms, kontrast 1000:1 (typowy), gwarancja 3 lata – 5 szt. | TAK |  |
| 3. | Monitor min. 24” panoramiczny (1920 x 1080 pikseli) LED, czas reakcji matrycy: 5 ms, kontrast 1000:1 (typowy), 2000000:1 (dynamiczny), wielkość plamki 0,277 mm, możliwość regulacji: cyfrowa (OSD), pochylenie (tilt), wysokości (height adjustment), panel obrotowy (pivot), obrotowa podstawa (swivel), gwarancja 3 lata – 5 szt. | TAK |  |
| 4. | ups dobrany parametrami dla stacji roboczej zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania – 5 szt. | TAK |  |
| 5. | Listwa zasilająca antyprzepięciowa, min. 5 gniazd z uziemieniem, kabel przyłączeniowy min. 3m – 5 szt. | TAK |  |
| 6. | Drukarka laserowa (czarno-biała), rozdzielczość druku 600/600dpi, dwa podajniki papieru (jeden na 150 arkuszy, drugi szczelinowy z priorytetem poboru na 10 ark.), plus kabel służący podłączeniu do stacji roboczej min. 3 metry, gwarancja min. 12 miesięcy – 5 szt. | TAK |  |
| 7. | Dodatkowe oprogramowanie - Microsoft OEM Windows 2008 Server CAL Device Polish – 5 szt. | TAK |  |

| XIII | DUPLIKATOR WRAZ ZE STACJĄ STERUJĄCĄ |
| --- | --- |
| 1. | Stacja robocza, parametry minimalne stacji – 1 szt: Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,3 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Dysk twardy min.3X250 GB Karta graficzna zintegrowana Karta dzwiękowa zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Napęd optyczny min. DVD/RW Obudowa MiniTower klawiatura, mysz optyczna System operacyjny: Windows 7 Pro 64 Gwarancja: 3 lata | TAK (podać) |  |
| 2. | Monitor min. 19” panoramiczny (1440 x 900 pikseli) LED, czas reakcji matrycy: 5 ms, kontrast 1000:1 (typowy), gwarancja 3 lata – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | ups dobrany parametrami dla stacji roboczej zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania – 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Automatyczny duplikator DVD/CD przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych – 1 szt: pojemność min. 100 płyt min. 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD kolorowy nadruk min. 4800 dpi automat przekładający płyty interfejs min. USB 2.0 lub równoważny | TAK (podać) |  |
| 5. | Możliwość modyfikacji zawartości płyt z badaniami pacjentów nagrywanych na robocie (dane + nadruk), kompresja i anonimizacja w locie dicomdir | TAK |  |
| 6. | Drukarka laserowa (czarno-biała), rozdzielczość druku 600/600dpi, dwa podajniki papieru (jeden na 150 arkuszy, drugi szczelinowy z priorytetem poboru na 10 ark.), plus kabel służący podłączeniu do stacji roboczej min. 3 metry, gwarancja min. 12 miesięcy – 5 szt. | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie sterujące pracą duplikatora tego samego producenta co system klasy PACS/WEB | TAK |  |

| XV | INNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
| 1. | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania , podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK (podać) |  |
| 2. | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem:  instalacji i konfiguracji systemu,  konfiguracji bazy danych,  weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych | TAK (podać) |  |
| 3. | Wykonawca dokona integracji systemu RIS z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS firmy Kamsoft KS-SOMED w zakresie min.: przyjmowanie zleceń z HIS do RIS, podanie terminu wykonania badania z RIS do HIS, odesłanie opisu badania z RIS do HIS, odesłanie linku do zdjęć pacjenta zlokalizowanych w centralnym archiwum PACS, anulowanie zlecenia, zwrotne odesłanie informacji niezbędnych do rozliczeń z NFZ. | TAK (opisać zakres integracji) |  |

| XV | GWARANCJA/SZKOLENIA |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system – minimum 12 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania | TAK (podać) |  |
| 2. | Minimum 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. | TAK (podać) |  |
| 3. | Szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – min. 2 dni robocze. | TAK (podać) |  |
| 4. | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD – przy dostawie. | TAK |  |
| 6. | Serwis prowadzi:............................................................................................ | TAK (podać nazwę, adres autoryzowanego serwisu producenta) |  |

UWAGA:

- Powyższe warunki/parametry graniczne należy traktować jako niezbędne minimum, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak opisu w rubryce Parametry i wartości oferowane  będzie traktowane jako niespełnienie danego parametru.

- Do oferty należy dołączyć certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające, iż oferowane urządzenia medyczne są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski – wymagane obowiązującymi przepisami (atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności, zgłoszenia (wnioski), ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010 r.).

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

- Oświadczamy, ze oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są zgodne z wymogami SIWZ, kompletne i będą gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta. W tym celu do oferty dołączamy dokładny opis danych technicznych oferowanych urządzeń, które potwierdzają spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

.............................................................                                                                                                                                                  ................................................................

(miejscowość i data)		 										      (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)